СКАНИРУЮЩАЯ АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 
ПРИНЦИП ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА.

Атомно-силовая микроскопия – метод исследования рельефа поверхности с разрешением от десятков ангстрем до атомов с использованием сканирующего зондового микроскопа высокого разрешения.

Сканирующая зондовая микроскопия – метод исследования поверхностных слоев, основанный на регистрации эффектов локального взаимодействия зонда с исследуемой поверхностью.

Методы зондовой микроскопии привлекают процесс поточечного сканирования исследуемой области – процесс дискретного перемещения зонда и считывания информации в каждой точке.

Сканирующую зондовую микроскопию следует отличать от сканирующей ближнепольной оптической и сканирующей электронной.

Принцип основывается на регистрации силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом в виде наноразмерной «иглы», располагающееся на конце упругой консоли (кантилевера). Сила, действующая на зонд со стороны поверхности, приводит к изгибу консоли. Появление возвышенностей или впадин под остриём приводит к изменению силы, действующей на зонд, а значит, и изменению величины изгиба кантилевера. Таким образом, регистрируя величину изгиба, можно сделать вывод о рельефе поверхности.

Под силами, действующими между зондом и образцом, в первую очередь подразумевают дальнодействующие силы Ван-дер-Ваальса, которые сначала являются силами притяжения, а при дальнейшем сближении переходят в силы отталкивания.

Основными конструктивными составляющими атомно-силового микроскопа являются:

- Жёсткий корпус, удерживающий систему

- Держатель образца, на котором образец впоследствии закрепляется

- Устройства манипуляции

В зависимости от конструкции микроскопа возможно движение зонда относительно неподвижного образца или движение образца, относительно закреплённого зонда. Манипуляторы делятся на две группы. Первая группа предназначена для «грубого» регулирования расстояния между кантилевером и образцом (диапазон движения порядка сантиметров), вторая — для прецизионного перемещения в процессе сканирования (диапазон движения порядка микрон). В качестве прецизионных манипуляторов (или сканеров) используются элементы из пьезокерамики. Они способны осуществлять перемещения на расстояния порядка ангстрем, однако им присущи такие недостатки, как термодрейф, нелинейность, гистерезис, ползучесть (крип).

- Зонд

- Система регистрации отклонения зонда.

- Система обратной связи

- Управляющий блок с электроникой

Преимущества метода АСМ.

В сравнении с растровым электронным микроскопом (РЭМ) атомно-силовой микроскоп обладает рядом преимуществ. Так, в отличие от РЭМ, который даёт псевдотрёхмерное изображение поверхности образца, АСМ позволяет получить истинно трёхмерный рельеф поверхности. Кроме того, непроводящая поверхность, рассматриваемая с помощью АСМ, не требует нанесения проводящего металлического покрытия, которое часто приводит к заметной деформации поверхности. Для нормальной работы РЭМ требуется вакуум, в то время как большинство режимов АСМ могут быть реализованы на воздухе или даже в жидкости. В принципе, АСМ способен дать более высокое разрешение, чем РЭМ.

Ограничениями метода являются:

К недостатку АСМ при его сравнении с РЭМ также следует отнести небольшой размер поля сканирования. РЭМ в состоянии просканировать область поверхности размером в несколько миллиметров в латеральной плоскости с перепадом высот в несколько миллиметров в вертикальной плоскости. У АСМ максимальный перепад высот составляет несколько микрон, а максимальное поле сканирования порядка 150×150 мкм2. Другая проблема заключается в том, что при высоком разрешении качество изображения определяется радиусом кривизны кончика зонда, что при неправильном выборе зонда приводит к появлению артефактов на получаемом изображении. Обычный АСМ не в состоянии сканировать поверхность также быстро, как это делает РЭМ. Для получения АСМ-изображения требуется от нескольких минут до нескольких часов. Из-за низкой скорости развёртки АСМ получаемые изображения оказываются искажёнными тепловым дрейфом, что уменьшает точность измерения элементов сканируемого рельефа.

Нелинейность, гистерезис и ползучесть (крип) пьезокерамики сканера также являются причинами сильных искажения АСМ-изображений. Кроме того, часть искажений возникает из-за взаимных паразитных связей, действующих между X, Y, Z-манипуляторами сканера.

Материалы и методы

Тестовый образец – отражательный эшелет (металл) размером 6х6 мм на магнитной металлической подложке. Площадь сканирования – 15х15 мкм, разрешение скана – 128х128 точек, скорость сканирования – 5 мкм/с.

Исследование поверхности образца осуществляется с помощью сканирующего зондового микроскопа Nanoeducator.

Результаты и их обсуждение

Результатом сканирования тестового образца является двумерная карта рельефа поверхности с перепадом высот ________. Установлено, что поверхность характеризуется регулярным рельефом с характерным размером сетки 1х6 мкм.

Вопросы для сдачи лабораторной работы.

- Что такое сканирующая зондовая микроскопия?

- Какие разновидности зондовой микроскопии на основе характера регистрируемого взаимодействия Вам известны?

- В чем основной отличие контактной и бесконтактной атомно-силовой микроскопии?

- Для каких целей можно применять атомно-силовую микроскопию?

- В чем заключаются достоинства атомно-силовой микроскопии?

- В чем заключаются недостатки атомно-силовой микроскопии?